## Sheet1
machine配置
属性大类 | 具体属性 | 备注 | 单位 | 例值 | 实际输入值
machine general 配置
Name |  | 机器名称 |  | CarbonFixed | lzRoom1_90_RF4_260226
Comment |  | 机器备注 |  | Test for Carbon | 250331数据，260226最小mu和机器参数更新，RS厚度改为30.05
Primary dosimeter unit |  | 计量单位（NP是number of particles粒子数，MU是monitor unit剂量监测单位） |  | NP or MU | MU
Machine design |  | 机器的型号 |  | Generic | Generic
Manufacturer's model name |  | 机器制造商
Patient support ID |  | 病人支撑装置ID，用于dicom导出 |  | Room1Table | Room1Table
Patient support type |  | 病人支撑装置类型，用于dicom导出 |  | Table or Chair | Table
Room view model |  |  |  | only couch | only couch
Room name |  | 治疗室名称设置 |  | Room1 | Room1
Machine name alias |  | 治疗头的名称设置，需要与TCS中治疗头名称一致，用于dicom导出和对接TCS |  | CarbonFixed | 90DegreeRoom1
Supported gantry angles | Gantry angle range | 治疗头角度范围，IEC标准，90*90表示从90到90度 | degrees | 90*90 | 90*90
Collimator angles | Collimator angles | 准直器或多页光栅角度范围，IEC标准 | degrees | 0*0 | 0*0
Supported couch angles | Rotation angle range | 治疗床旋转角度范围，IEC标准 | degrees | 170*10 | 162*12
| Roll angle range | 治疗床翻滚角度范围，IEC标准 | degrees | 345*15 | 345*15
| Pitch angle range | 治疗床俯仰角度范围，IEC标准 | degrees | 355*5 | 355*5
Beam line objects配置
snout(s) | Snout name | 治疗头ID，用于计划 |  |  | lzRoom1_90_RF4
| Snout type | 治疗头类型（Movable表示可移动治疗头，Fixed表示固定治疗头，discrete positions表示治疗头可支持离散位置 |  | Movable, Fixed or discrete positions | Fixed
| Positions | 治疗头到等中心点位置 | mm | Movable类型：0.00*750.00； Fixed类型：750 | 585.5
| Snout tip distance | 治疗头到尖端距离 | mm | -100 | 0
| Shape | 治疗头形状 |  | Rectangular, Cylindrical | Rectangular
| Snout inner dim: X Y | 治疗头内缘边长，仅针对长方形治疗头 | mm | 170*200 | 200*200
| Snout outer dim : X Y | 治疗头外缘边长，仅针对长方形治疗头 | mm | 180*220 | 220*220
| Snout inner dim: diameter | 治疗头内缘直径，仅针对圆形治疗头 | mm | 200
| Snout outer dim: diameter | 治疗头外缘直径，仅针对圆形治疗头 | mm | 220
| Center: X Y | 治疗头平面(BEV)中心点坐标 | mm | 0*0 | 0*0
| Field limit X: min max | 射野尺寸限制X的最小值最大值 | mm | -100*100 | -105*105
| Field limit Y: min max | 射野尺寸限制Y的最小值最大值 | mm | -100*100 | -105*105
| Range shifter supported | 是否支持射程移位器 |  | Yes or No | Yes
| Range shifter tray distance | 射程移位器托盘至治疗头距离 | mm | 11.0 | 10
| Export snout as applicator | 是否将治疗头导出成喷头 |  | Yes or No | No
Range shifter(s) | Name | 射程移位器名字，用于计划 |  | Room4RS | RangeShifter_35mm
| Description | 描述
| Physical thickness | 射程移位器物理厚度 | mm | 30.00 | 30.05
| Water equivalent thickness | 射程移位器水等效厚度 | mm | 31.534 | 35
| Accessory code | 射程移位器附件代码，需要和TCS中的附件代码一致 | mm | 10 | code111
| Mounting position | 射程移位器朝向 |  | PatientSide, SourceSide | PatientSide
| Shape | 射程移位器形状 |  | Rectangular, Cylindrical | Rectangular
| Tray to iso distance |  |  |  | 595.5
| Snout position offset |  | mm | 30
| Lateral side | 射程移位器边长X*Y，仅针对长方形射程移位器 | mm | 200*200 | 200*200
| Lateral diameter | 射程移位器直径，仅针对圆形射程移位器 | mm | 150
| Material | 射程移位器材料 |  | PMMA | PMMA
| Material mass density | 射程移位器材料质量密度 | g/cm3 | 1.001 | 1.19
Material mean excitation energy
Material elemental atomic numbers
Material elemental weights
Ridge filter(s) | Name | 脊形过滤器名字 |  |  | MRF4
| Description | 描述 |  |  | Mini ridge filter 4mm
| Accessory code | 脊形过滤器附件代码，需要与TCS中的附件代码一致 |  |  | MRF4
| Type | 射程调节器类型（这里指脊形过滤器） |  | "Fixed","WheelFixedWeights"or"WheelModulatedWeights" | Fixed
| Isocenter to tray distance | 脊形过滤器到等中心点距离 |  |  | 526
| Water equivalent thickness | 脊形过滤器展宽峰水等效厚度 | mm | 11.1 | 4
| Material | 脊形过滤器材料 |  |  | Aluminum
| Material mass density | 脊形过滤器材料质量密度 |  |  | 2.699
| Material mean excitation energy | 脊形过滤器平均激发能 |  |  | 166
| Material elemental atomic numbers | 脊形过滤器原子序号 |  |  | 13
| Material elemental weights | 脊形过滤器元素权重 |  |  | 1
Dicom Export setting | Export bdsp dose as fraction of prescription dose |  |  | Yes or No
| Export spot islands as separate control points |  |  | Yes or No
| Perform dicom according to IONTRIS DICOM standard |  |  | Yes or No
| Export setup beams |  |  | Yes or No
Beam quality details
Beam quality general | Modality | 粒子类型 |  | Carbon | Carbon
| Discrete gantry angle | 治疗头角度 | degrees | 90 | 90
| Focal length X | SAD X | mm | 6000 | 6228.28
| Focal length Y | SAD Y | mm | 6000 | 7007.64
| Spot Tune Id | 扫描点大小Id |  | 1 | 1
| Variable energy mode | 能量类型 |  | Discrete or Continuous | Discrete
| Supported discrete energies | 支持的离散能量 | MeV | "1000.00,2000.00,3000.00" or file name
| Energy limits | 连续能量支持范围（能量类型为 Continuous 填写） |  | 70*240
Scanning Data | Max spot meterset | 最大扫描点计量 | [MU] or [NP] | 0.0000 | 100000000
| Spot pattern angle | 布点的角度(扫描路径方向) | degrees | only 90 | 90